## 重症消毒、IT、吊塔等部分
包2: | 重症消毒、IT、吊塔等部分
序号 | 材料名称 | 单位 | 参考设计规格（建议参数） | 使用位置 | 预估数量 | 建议品牌 | 单价 | 其他不低于品牌1质量的品牌 | 单价
81 | 等离子体消毒模块（带物联系统） | m2 | 1.名称:等离子体消毒模块（带物联系统） 2.型号、规格: 3.噪音≤18dB；（提供第三方检测证明文件） 4.等离子体电子密度5.80×1019-1.35×1020m-3；（提供第三方检测证明文件） 5.等离子体电子能量≥1.5电子伏特；（提供第三方检测证明文件） 6.新型冠状病毒（SARS-CoV-2）灭活率＞99.99%； 7.产品在空间≥200m3室内消毒作用后，空气中自然菌的消亡率≥90.00%；（提供CMA认证的检测报告） 8.100%额定风量（100m3/h）条件下，产品风量阻力值≤2.8Pa；（提供CMA认证的检测报告） 9.产品防水性能符合GB/T 4208-2017中的IPX2测试方法要求；（提供第三方检测证明文件） 10.按GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》进行判定，产品的燃烧性能符合B1（C）或B3级的标准要求；（提供CMA认证的检测报告） 11.通过物联系统平台，产品支持平板、PC、APP控制； 12.物联系统支持温度，湿度，甲醛，二氧化碳，PM2.5，TVOC，空气质量等七项数据实时监测； 13.物联系统支持业主方自测数据手动、图片或拍照录入储存； 14.产品制造商通过ISO 9001及ISO/IEC 27001体系认证； | 4层ICU | 438.5 | 力康盾
134 | 医疗IT系统 | 套 | 1.容量：6.3kV·A 2.包括单相隔离变压器、绝缘监视仪、专用电源、电流互感器、外接报警显示和测试单元五件套设备。 3.空载损耗：≤80W；负载损耗(120℃)： ≤300W ；空载电流：≤4%；短路阻抗：3%±1 ；局部放电数据：＜3pc 4.符合的主要标准及参数要求如下： 4.1.GB19212.16-2005 电力变压器、电源装置和类似产品的安全第16部分：医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求； 4.2.GB16895.24-2005 建筑物电气设备 第 7-710 部分：特殊装置或场所的要求医疗场所 条款：710.512.1.1：二次侧输出电压测量、条款：710.512.1.6：泄露电流测量； 4.3.GB1094.1-2013 电力变压器 第一部分：总则 条款 11.2：绕组电阻测试；条款：11.3：电压比测试和联接组标号检定； 4.4.GB1094.11-2007 电力变压器 第 11 部分：干式变压器 条款 23：温升试验（型式试验）； 4.5.GB1094.3-2003 电力变压器 第 3 部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 条款 11：外施耐压试验； 4.6.GB19212.1-2003 电力变压器、电源装置和类似产品的安全条款：额定值。 | 4层ICU | 3 | 华正电气
135 | 医疗IT系统 | 套 | 1.容量：10.0kV·A 2.包括单相隔离变压器、绝缘监视仪、专用电源、电流互感器、外接报警显示和测试单元五件套设备。 3.空载损耗：≤80W；负载损耗(120℃)： ≤300W ；空载电流：≤4%；短路阻抗：3%±1 ；局部放电数据：＜3pc 4.符合的主要标准及参数要求如下： 4.1.GB19212.16-2005 电力变压器、电源装置和类似产品的安全第16部分：医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求； 4.2.GB16895.24-2005 建筑物电气设备 第 7-710 部分：特殊装置或场所的要求医疗场所 条款：710.512.1.1：二次侧输出电压测量、条款：710.512.1.6：泄露电流测量； 4.3.GB1094.1-2013 电力变压器 第一部分：总则 条款 11.2：绕组电阻测试；条款：11.3：电压比测试和联接组标号检定； 4.4.GB1094.11-2007 电力变压器 第 11 部分：干式变压器 条款 23：温升试验（型式试验）； 4.5.GB1094.3-2003 电力变压器 第 3 部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 条款 11：外施耐压试验； 4.6.GB19212.1-2003 电力变压器、电源装置和类似产品的安全条款：额定值。 | 4层ICU | 3 | 华正电气
201 | ICU医用吊桥 | 套 | 名称：医用吊桥，型号： 1.制造企业通过ISO9001、ISO13485、QC080000认证，证书中包含吊塔字样。 2.吊塔主体采用6005高强度铝合金型材，加工级别达到T6。 3.表面采用环保抑菌粉末，可抑制抑制大肠杆菌和鼠伤寒沙门氏菌，抑菌率＞99.9%。（提供第三方检测报告） 4.箱体功能面板采用独立的铝合金模块组成，铝合金模块尺寸长130mm-160mm，宽80mm-120mm，拆除螺丝即可拆除模块。气源、网口终端安装在独立的白板铝合金模块上（不可安装在整体式钣金上）。（提供铝合金模块实物图说明及第三方检测报告） 5.采用优质气体管路，经过皮肤致敏试验后，皮肤无致敏现象。（提供第三方检测报告） 6.所有吊塔箱体可旋转角度≥340度。 7.采用单横梁配四腔体结构，吊塔箱体采用门框式结构，腔体侧壁≥16个，电源气源分布在两个独立的腔体上，彻底的电气分离。（提供彩页加盖制造商公章证明） 8.吊桥箱体具备良好的稳定性，满负载相对于空载时，终端箱体底部沿垂直方向的方向位移量≤25mm。 9.吊塔基础架负载10000N˙m的作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角小于0.6°；吊塔旋转转轴在负重300kg状态下旋转寿命≥10万次。（提供上述两项第三方检测报告） 10.所有气体接口必须带有通、断、拔（原位Standby）三种状态，能带气维修。气体出口均要以国际标准色标予以区别，并有防止不同气体误插的装置或结构。 11.气体终端插拔次数80000次以上，且通过盐雾试验后外观无红锈现象。（提供以上两项第三方检测报告） 12.抽屉托盘木箱以及悬梁木箱通过冲击试验后，外包装及产品均完好无损。（提供第三方检测报告） 13.医用气体管道在测试压强为320kPa，流速为20ml/min情况下，承重20kg重物时，流速下降不应超过20%。 14.具备刹车系统，可保障吊臂移动灵活和定位准确的需要，各关节轴承具备自锁功能，防止吊臂自行产生旋转。 15.滑车移动距离≥600mm。（提供省级医疗器械检验的检测报告） 16.吊桥悬梁承载负荷：≥400KG，箱体承载负荷：≥150KG，托盘承载重量≥50Kg，通过4倍安全承重检测。（提供省级医疗器械检验的检测报告） 17.吊塔防尘等级达到IP30或以上；外壳防火等级要求达到UL94-VO。 吊桥配置要求如下： 1、横梁长度：2000—3500mm（具体尺寸根据实际现场情况定制）。 2、干区配置：框式箱体，长度≥1米；仪器托盘2层；抽屉1个。德标气体终端3个：氧气1个、空气1个、负压吸引1个。220V/10A国标电源插座6个，超五类RJ45网络接口2个，等电位端子2个，网篮1个。 3、湿区配置：框式箱体，长度≥1米；仪器托盘2层；抽屉1个。德标气体终端3个：氧气1个、空气1个、负压吸引1个。220V/10A国标电源插座6个，等电位端子2个，双关节输液组合架1个。 | 4层ICU | 11 | 科曼
| 抢救室医用通长吊桥 | 套 | 名称：医用吊桥，型号：M8 1.制造企业通过ISO9001、ISO13485、QC080000认证，证书中包含吊塔字样。 2.吊塔主体采用6005高强度铝合金型材，加工级别达到T6。 3.表面采用环保抑菌粉末，可抑制抑制大肠杆菌和鼠伤寒沙门氏菌，抑菌率＞99.9%。（提供第三方检测报告） 4.箱体功能面板采用独立的铝合金模块组成，铝合金模块尺寸长130mm-160mm，宽80mm-120mm，拆除螺丝即可拆除模块。气源、网口终端安装在独立的白板铝合金模块上（不可安装在整体式钣金上）。（提供铝合金模块实物图说明及第三方检测报告） 5.采用优质气体管路，经过皮肤致敏试验后，皮肤无致敏现象。（提供第三方检测报告） 6.所有吊塔箱体可旋转角度≥340度。 7.采用单横梁配四腔体结构，吊塔箱体采用门框式结构，腔体侧壁≥16个，电源气源分布在两个独立的腔体上，彻底的电气分离。（提供彩页加盖制造商公章证明） 8.吊桥箱体具备良好的稳定性，满负载相对于空载时，终端箱体底部沿垂直方向的方向位移量≤25mm。 9.吊塔基础架负载10000N˙m的作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角小于0.6°；吊塔旋转转轴在负重300kg状态下旋转寿命≥10万次。（提供上述两项第三方检测报告） 10.所有气体接口必须带有通、断、拔（原位Standby）三种状态，能带气维修。气体出口均要以国际标准色标予以区别，并有防止不同气体误插的装置或结构。 11.气体终端插拔次数80000次以上，且通过盐雾试验后外观无红锈现象。（提供以上两项第三方检测报告） 12.抽屉托盘木箱以及悬梁木箱通过冲击试验后，外包装及产品均完好无损。（提供第三方检测报告） 13.医用气体管道在测试压强为320kPa，流速为20ml/min情况下，承重20kg重物时，流速下降不应超过20%。 14.具备刹车系统，可保障吊臂移动灵活和定位准确的需要，各关节轴承具备自锁功能，防止吊臂自行产生旋转。 15.滑车移动距离≥600mm。（提供省级医疗器械检验的检测报告） 16.吊桥悬梁承载负荷：≥400KG，箱体承载负荷：≥150KG，托盘承载重量≥50Kg，通过4倍安全承重检测。（提供省级医疗器械检验的检测报告） 17.吊塔防尘等级达到IP30或以上；外壳防火等级要求达到UL94-VO。 吊桥配置要求如下： 1、横梁长度：2000—3500mm（具体尺寸根据实际现场情况定制）。 2、干区配置：框式箱体，长度≥1米；仪器托盘2层；抽屉1个。德标气体终端3个：氧气1个、空气1个、负压吸引1个。220V/10A国标电源插座6个，超五类RJ45网络接口2个，等电位端子2个，网篮1个。 3、湿区配置：框式箱体，长度≥1米；仪器托盘2层；抽屉1个。德标气体终端3个：氧气1个、空气1个、负压吸引1个。220V/10A国标电源插座6个，等电位端子2个，双关节输液组合架1个。 | 4层ICU | 2 | 科曼
| ICU吊柱 | 套 | 名称：医用吊柱，型号： 1.制造企业通过ISO9001、ISO13485、QC080000认证，证书中包含吊塔字样。 2.产品通过ISO 11197:2019、IEC60601-1检测标准。（提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测报告） 3.吊塔采用6系及以上的高强度铝合金型材，加工级别达到T6，抗拉伸强度≥270Mpa。（提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测报告） 4.吊塔承载最大工作承重时，箱体倾斜角度≤0.3°。（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告） 5.表面采用环保抑菌粉末，可抑制抑制大肠杆菌和鼠伤寒沙门氏菌，抑菌率＞99.9%。（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告） 6.箱体功能面板采用独立的铝合金模块组成，铝合金模块尺寸长150mm-200mm，宽80mm-120mm，拆除螺丝即可拆除模块。气源、网口终端安装在独立的白板铝合金模块上（不可安装在整体式钣金上）。（提供铝合金模块实物图说明及具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告） 7.抽屉托盘木箱以及悬梁木箱通过冲击试验，外包装与产品完好无损，避免运输途中磕碰损伤。 8.所有吊塔箱体可旋转角度≥345度。（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告） 9.吊塔基础架负载10000N˙m的作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角小于0.6°；（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告） 10.气体终端插拔次数80000次以上，且通过盐雾试验后外观无红锈现象。（提供以上两项具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告） 11.安装于同一平面的气源终端采用Z字型交叉排列方式，相邻气源中心点沿箱体宽度方向的间距≥60mm，以便于同时插上氧气流量计、负压吸引瓶等附件不会发生干涉。 12.采用优质气体管路，经过皮肤致敏试验后，皮肤无致敏现象。（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告） 13.功能箱工作承重≥300KG，通过4倍工作承重1200KG的测试。 14.吊塔托盘在2倍工作承重负载下，负载面偏移角度≤2°。（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告） 15.吊塔防尘等级达到IP30或以上；防火等级要求达到UL94-V0。 吊柱配置要求如下： 1、吊柱或吊头式功能箱：长度≥0.8米。 2、仪器平台2层（带抽屉1个）。 3、德标气体终端4个：氧气2个、空气1个、负压吸引1个。 4、220V/10A国标五插电源插座8个，等电位端子2个，六类网络接口2个。 5、双关节输液组合架1个，网篮1个。 | 4层ICU | 7 | 科曼
备注：1.上述设计规格为建议参数，最终供应商提供参数以满足医院工作需要为准。 2.上述品牌为建议品牌，最终供应商提供的品牌以不低于推荐品牌及满足医院工作需要为准。